Испытательная лаборатория ООО «Астра»

117218, Россия, город Москва, улица Кржижановского, дом 23, корпус 3, помещение 2/1, комнаты 20, 22, 23, 24.

Технические (первичные) записи проведения испытаний

| Основание проведения испытаний (номер и дата направления на проведение испытаний, иное) | Направление на проведение испытаний № 63ТР-НИ от 28.08.2026 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание объекта испытаний (в т. ч. шифр образца) | Блок питания, Торговой марки: GAMDIAS Модель: THOR P2-1350P. Шифр образца 24092026/2 |  |
| Дата и время проведения испытаний (начало-окончание) | с 02.10.2026 09:10 по 02.10.2026 17:35 |  |
| Условия проведения испытаний | Температура окружающей среды, °С | 23,0 – 23,5 |
|  | Относительная влажность воздуха, % | 43,8 – 44,2 |
|  | Атмосферное давление, кПа | 101,4 – 101,5 |
|  | Напряжение сети электропитания, В | 222,6 – 226,2 |
|  | Частота переменного тока в сети электропитания, Гц | 49,99 |
| Место проведения испытаний (номера помещений ИЛ) | Комната 24 |  |

| Документ, устанавливающий правила и метод (методику) исследований (испытаний) и измерения, Определяемая характеристика (Показатель) | Результаты испытаний | Описание испытаний |
| --- | --- | --- |
| Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерения: ГОСТ IEC 62321-2-2016 «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 2. Разборка, отсоединение и механическая подготовка образца» пп. 5.1, 5.4, 5.5, р.6, п.7.3.1, Приложение А, В. Определяемая характеристика (Показатель): Пробоподготовка | готов | Дата и время проведения испытаний 02.10.2026 09:10 Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды, °С:23,0 Относительная влажность воздуха, %:43,8 Атмосферное давление, гПа:1014 (101,4 кПа) Напряжение сети электропитания, В:222,6 Частота переменного тока в сети электропитания, Гц:49,99 Пробоподготовка. После анализа Блок питания, Торговой марки: GAMDIAS Модель: THOR P2-1350P (далее по тексту «образец»), было принято решение о проведении полной разборки образца на комплектующие компоненты (далее по тексту – «компоненты»). Количество компонентов составило 173 шт. Фотографии компонентов приведены в Приложении 1 к настоящим первичным (техническим) записям проведения испытаний. Для разбора применялся: ручной инструмент. |
| Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерения: ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Определяемая характеристика (Показатель): Содержание в компоненте 1: 1. Свинец (Pb) 2. Ртуть (Hg) 3. Кадмий (Cd) 4. Общий хром | Свинец (Pb) менее 10 мг/кг (0,001 %) Ртуть (Hg) менее 10 мг/кг (0,001 %) Кадмий (Cd) менее 10 мг/кг (0,001 %) Общий хром менее 10 мг/кг (0,001 %) | Дата и время проведения испытаний 02.10.2026 09:10 Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды, °С:23,0 Относительная влажность воздуха, %:43,8 Атмосферное давление, гПа:1014 (101,4 кПа) Напряжение сети электропитания, В:222,6 Частота переменного тока в сети электропитания, Гц:49,99 Произведены измерения содержания свинца (Pb), ртути (Hg), кадмия (Cd), общего хрома в компоненте 1. Компонент был установлен на измерительное окно лицевой панели датчика анализатора. С помощью встроенной в анализатор прицельной камеры было определено расположение компонента. Время измерения составило 60 с на каждом луче. Результаты измерений: - Свинец (Pb): ND (Не зафиксировано его значение); 3σ < 9 ppm (мг/кг). Интерпретация: Pass(BL). - Ртуть (Hg): ND (Не зафиксировано его значение); 3σ < 27 ppm (мг/кг). Интерпретация: Pass(BL). - Кадмий (Cd): ND (Не зафиксировано его значение); 3σ < 21 ppm (мг/кг). Интерпретация: Pass(BL). - Общий хром: ND (Не зафиксировано его значение); 3σ < 15 ppm (мг/кг). Интерпретация: Pass(BL). |

Используемое при проведении испытаний оборудование (СИ, ВО), при необходимости указывается информация о проведении проверки работоспособности, т.д.:

| Наименование средств измерений/вспомогательного оборудования | Заводской и (или) инвентарный номер | Дата очередной поверки (если требуется) |
| --- | --- | --- |
| Анализатор портативный спектрометрический Vanta, модификация: Анализатор Vanta C Core (V2CА), модель: Спектрометр портативный рентгенофлуоресцентный Vanta Core (Анализатор XRF). ПО: Vanta Software; номер версии: 4.12.107 | Зав. № 940289, инв. № СИ1 | 24.09.2026 |
| Термогигрометр автономный ИВА-6 модификации ИВА-6Н-Д. ПО: iva6n.txt, номер версии: 9.05 | Зав. № 43610, инв. № СИ2 | 30.10.2026 |
| Линейка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн", иcполнения II | Зав. № 230201677, инв. № СИ5 | 05.11.2026 |
| Штангенциркуль торговой марки «SHAN», с цифровым отсчетным устройством двусторонний с глубиномером | Зав. № САА09097, инв. № СИ8 | 05.11.2026 |
| Мультиметр VERDO МН6100 модификация VERDO MH6104 | Зав. № H12G-C24127, инв. № СИ12 | 27.06.2027 |

Перечисленное выше оборудование (СИ, ВО) проверено на работоспособность.

Дополнительная информация:

Приложение № 1 на 4 страницах.

Испытания провел:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП       .

Сертификат: 022779a70091b3e59d4a3c5d9bb6704b48

Владелец: Свистунов Максим Сергеевич

Срок действия: с 10.11.2025 по 10.11.2026

Инженер-испытатель	                                                                             __М.С. Свистунов   	         _ 17.07.2026__

(должность) 		                           	(инициалы, фамилия)	                         дата

Результаты проверил:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП       .

Сертификат: 021569a60091b3b1ba4ec4e370774bf9ee

Владелец: Хасянов Дамир Рафикович

Срок действия: с 10.11.2025 по 10.11.2026

Руководитель ИЛ                                               ____Д.Р. Хасянов_____	_	__17.07.2026___

(должность) 		                                           	   (инициалы, фамилия)		              дата

Приложение №1

Фото №1 Наушники проводные, торговой марки «DEXP», модель EH-025.

Фото №2 Компоненты. Наушники проводные, торговой марки «DEXP», модель EH-025. 1÷24 компоненты

--------------- Конец технических (первичных) записей проведения испытаний -----------------